附件2

| 技术指标 | 1、多线氩离子激光器及配套电源必须为 Carl Zeiss 原厂全新备件，拒绝翻新件、拆机件及第三方兼容件。所供备件的制造日期距用户最终验收日期不得超过12个月。 2、多线氩离子激光器包含458 nm、488 nm、514 nm 3种波段的激光，在额定电压及系统稳态工作条件下，激光器于500 nm波长处的光纤输出端功率不低于25 mW。 3、激光器模块尺寸、光纤接口、供电及冷却接口必须与 LSM 880完全匹配，无需改装机身。 4、激光器必须支持原厂 ZEN 软件直接控制，支持 TTL/Analog 调制，与现有 AOTF（声光可调滤波器）无缝联动，禁止出现软件报错或功能缺失。 5、配套激光器电源：配套多线氩离子激光器使用，输入规格100-240 VAC，50/60 Hz，最大输入电流20 A；输出规格70-150 VDC，可调范围3.5-9.0 A。 6、上门更换及调试服务：安装调试必须由 Zeiss 原厂认证工程师执行。更换后必须进行全系统 Beam Path Alignment（光束路径校准），包括但不限于：激光入射对准、扫描振镜校准、Pinhole 对中。 7、检测服务：须由 Zeiss 原厂认证工程师对更换后的激光器关联光路进行系统性检测，并出具检测报告。 8、质保服务：包含不少于6个月或累计运行2000小时的质保期（以先到者为准），质保起算点为验收完成日期。质保期内，若非买方责任或人为损坏，激光器功率衰减至验收初始值70%及以下，供应商须免费提供原厂配件更换及人工服务。 9、供应商须提供 Carl Zeiss 官方授权维修资质证书，且授权范围涵盖 LSM 880 系列激光器更换服务。 |
| --- | --- |
| 服务明细 | 1、多线氩离子激光器 1个 2、配套激光器电源 1个 3、上门更换及调试服务 1项 4、检测服务 1项 5、质保服务 1项 |
| 备注 |  |

申请人签字：