小额采购项目技术指标及配置需求表
	项目名称
	多模态数据终端

	技术指标
	1、主机
★1.1生理信号模拟数据输入输出双功能物理通道数：≥16个；
*1.2电刺激输出通道：≥2个；
★1.3总采样率:≥1600 KHZ，单通道最高采样率≥100 KHZ；
1.4模数转换率:≥16 Bit；
*1.5A/D模数转换准确度（% of FSR）:≤±0.00076；
*1.6通信接口类型：Ethernet，电脑端与仪器端的连接线长≥50米；
2、皮电放大器
2.1放大倍数包括但不限于：20、10、5、2 micro-siemens/volt；
*2.2支持硬件滤波，包括：高通：DC，0.05 Hz，0.5 Hz；低通：1 Hz，10 Hz；
2.3灵敏度：≤0.7 nano-mhos；
3、心电放大器
3.1放大倍数包括但不限于：500、1000、2000、5000；
*3.2支持硬件滤波：高通：0.05 Hz，1.0 Hz；低通：35 Hz，150 Hz；
3.3共模抑制比：≥110 dB；
★3.4硬件档位：50、60 Hz工频滤波；
4、脉搏放大器
4.1放大倍数包括但不限于：10、20、50、100；
4.2支持硬件滤波：高通：DC，0.05 Hz，0.5 Hz；低通：3 Hz，10 Hz；
5、TTL信号同步模块
★5.1数字输出接口≥8个，数字输入接口≥8个；输出、输入分别对应≥8个LED指示状态灯实时显示；
5.2固态继电器驱动TTL输出接口≥4个，隔离式外部触发输入接口≥1个；
5.3每秒扫描TTL信号输入输出变化≥100000次；
5.4适用于主流操作系统，并提供API以及示例；
6、软件
6.1软件功能：最多显示通道数：≥200个，可选择外触发或内触发，可进行数字滤波，具备计算dp/dt、最大值、最小值、平均值、峰值、斜率、微分、积分、指数运算、对数运算、傅利叶变换、面积、偏差、标准差、绝对值、三角函数、自动峰值探测等；
6.2软件可分析心率变异性HRV、自动识别心电图各波段；分析肌电平均整流值、肌电均方根、肌电的频率和功率分析：包括中值频率、频率平均值、频率峰值、平均功率、总功率；肌电微积分等；分析脑电α波、β波、θ波、δ波、γ波，可自动分析癫痫波，进行脑电Spike的自识识别与统计等；
*6.3接入普通网络摄像头，具有实验数据与实验过程音视频在同个软件采集的功能，并可以同步回放；
6.4心电分析功能：心率、P波高度、PRQ间期、QRS宽度、QT间期、R波高度、RR间期、ST间期、HRV分析：VLF、LF、HF、VHF、呼吸性窦性心律不齐、RMSSD、SDSD、pNN50；
6.5皮电分析功能：皮肤电导水平、皮电反应振幅及大小、皮电抬高时间、皮电反应类型SCR等；
6.6脉搏分析功能：频率、最大值、最小值、平均值、峰值等；
6.7血压分析功能：收缩压、舒张压、平均动脉压、脉压差、心率、恢复间期、峰值压力时间、dP/dt Max、dP/dt Min等；
6.8配备时序验证软件，可检查电脑上的往返时序。

	配置要求
	主机1个；
采集分析软件1套；
心电放大器1个；
心电导线3条；
皮电放大器1个；
皮电导线2条；
脉搏放大器1个；
脉搏传感器1个；
TTL信号同步模块1个。

	备注
	1.所填技术指标及配置需求将作为采购的重要依据。
2.请将减分技术指标用“*”标注。
3.请将废标技术指标用“★”标注。



