采购技术指标及配置需求表
	项目名称
	多导睡眠监测仪

	技术指标
	一、主机
*1.主机和头盒（放大器）采用分体式设计。
2.具备放大器接口、网络接口、事件按键接口、触发输入接口、USB接口数量≥2（提供实物照片）。
*3.设备连接方式：可通过网线、USB连接采集工作站（提供实物照片）。
*4.具备触发输入接口与外部设备连接可实现多参数信号同步采集，包括TMS同步脑电、fNIRS同步脑电等，同步精度≤1ms。
5.具备闪光刺激器接口，同时实现闪光刺激器的供电和刺激信号打标。
6.具备音频输出、音频输入和HDMI高清视频输出端口。
二、头盒
[bookmark: _Hlk233239081]*7.通道：数量≥64，包含脑电（EEG）输入端≥46个、双极输入端≥9对，可以作为18个脑电输入端使用（提供实物照片）。
*8.头盒采用改良10-20系统，具有专用的F9、F10、T9、T10、P9、P10插孔（提供实物照片）。
9.具备接地端口数≥2、参考电极端口数≥2、主动屏蔽电极端口数（提供实物照片）。
*10.放大器自身集成脑电帽快接端口，无需使用转接器（提供实物照片）。
11.DC接口数≥4，可将外部设备、传感器（如胸、腹式呼吸、热敏气流、体位、鼾声）信号接入脑电系统进行多导睡眠联合监测。
12.专用功能接口包括血氧脉率（SpO2-1）、脑氧（SpO2-2）、CO2和事件按键接口。
13.定标电压：标称值为100μVp-p，最大允许误差±2%。
14.电压测量误差≤±5%。
15.时间间隔误差≤±5%。
16.幅频误差范围：-30%～+5%(1Hz～60Hz)。
*17.噪声电平：≤1μVp-p（峰峰值）（提供检验报告）。
18.共模抑制比：各道≥125dB（提供检验报告）。
*19.输入阻抗：各道≥130MΩ（提供检验报告）。
20.数模转换分辨率≥24bits。
21.全通道采样频率≥4000Hz;最高采样频率≥16000Hz。
22.耐极化电压偏差≤±5%（±300mV的直流极化电压）。
23.功率谱幅度误差≤±10%。
24.功率谱频率误差≤±5%。
25.灵敏度调节误差≤±5%（检测条件：1µV/mm、10µV/mm和50µV/mm）（提供检验报告）。
26.灵敏度调节可选档位至少包含0.1μV/mm、0.5μV/mm、1μV/mm、2μV/mm、5μV/mm、7μV/mm、10μV/mm、15μV/mm～5000μV/mm（提供软件截图）。
27.走纸速度可选档位数至少包含15 mm/sec、20 mm/sec～120 mm/sec、1sec/page、2sec/page、5sec/page～30sec/page（提供软件截图）。
28.低频滤波至少包含0.01Hz、0.016Hz、0.02Hz～500Hz可选（提供软件截图）。
29.高频滤波至少包含2Hz、3Hz、4Hz、5Hz、7Hz、9Hz、10Hz～500Hz内可选（提供软件截图）。
三、 软件
30.具备脑电数据采集、接收存储原始数据、实时显示信号波形、历史回放功能，并可对显示参数进行实时调整。
31.具备数据在线回放功能，可在数据录制过程中，回看已录制的部分（提供软件截图）。
32.具备数据独立回放功能，可将采集完成的数据导出为独立数据包，可在任何未安装本设备软件系统的电脑上回看数据。
33.具备棘波密度统计功能，通过人工智能算法，自动识别、统计棘波发放情况，快速定位发作片段（提供软件截图）。
*34.具备HFO实时提示功能，可在采集和回放过程中，将指定频段高频振荡活动以背景颜色形式叠加于原始波形后，通过颜色深浅实时提示高频能量发放的时序和空间信息（提供软件截图）。
35.具备阻抗检测功能，可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测。
36.具备信号质量监测功能，从原始信号的频域上多维度分析信号质量，并以颜色标记（提供软件截图）。
37.头盒热插拔后重新连接数据线，软件系统可自动开始采集数据。
38.具备断电数据保护功能。
39.具备软硬件事件标记、标记编辑、实时记录事件回放查看功能。
40.具备脑电测量功能，具有标尺测量和框选测量方式，测量参数包括幅值、时间和频率等信息。
41.具备视频控制、记录和回放功能，可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位。
42.具备2D、3D脑电地形图功能：可设置重参考、可选择计算的脑电通道、自动或手动设定计算的时间范围（提供软件截图）。
43.具备个体信息管理系统，可生成中文报告。
*44.具备宽频脑电分析功能，可自动提取分析高频振荡活动，也可进行不同频段波形提取分析。
45.具备睡眠分期功能，可自动或手动进行睡眠分期。
四、电脑工作站
46.Windows操作系统，配置不低于i7 CPU、32GB内存、独立显卡4G显存、512GB固态硬盘+2TB机械硬盘，27吋显示器。

	配置要求
	1、设备主机1台
2、脑电信号采集工作站及采集分析软件1套
3、头盒1套
4、睡眠套件1套

	备注
	1. 合同签订之日起30天内全部交货;物资到货后，乙方应当在接到甲方通知后7日内完成安装调试。
2. 中标供应商签订采购合同前，按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，合同履行物资验收合格后，履约保证金转为质量保证金，质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。
3. 质量保证期为验收签字之日起36个月，必须在保修期内提供产品的技术培训及支持，产品需配有安装、操作、使用、维修及注意事项光盘（进口产品需含中文说明书，提供包括售后服务联系人、网点、联系方式等相关内容）。质量保修期内产品必须保证能正常使用，如保修期内出现质量问题，厂家无偿维修，免费提供零配件。超出保修期限，零配件只收成本费。质保期内每年至少1次定期检测、维护。产品更新换代后需保证供应原机型零配件10年以上。
4.维修及技术咨询应答时间：甲方提出后，乙方应当在2小时内响应，24小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
5.销售公司具有厂家出具的授权书。
6.主要或关键技术指标用“*”标注。
7.“★”标注的技术参数，如投标设备参数未响应或负偏离时，则该设备投标视为无效。



