采购技术指标及配置需求表

| 项目名称 | 高通量脑电采集分析系统 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 一、主机 *1.记录刺激一体化设计，单纯记录通道数≥256，刺激同时记录通道数≥32； ★2.采样率≥30kHz; 3.分辨率≥16bits; 4.支持多脑区电极，电极有效深度≥8mm，植入脑区数≥4; 5.数字传输线缆具有独立的接地隔离功能; 6.具有实时音频探测功能; 7.模拟输入端口数≥8, ADC位数12bits, 最高数据吞吐率≥100ksps，输入电压范围-5V～+5V，最小分辨率≤2.44mV； 8.模拟输出端口数≥4, ADC位数16bits, 最高数据吞吐率≥100ksps，输出电压范围-5V～+5V，最小分辨率≤0.15mV； *9.数字输入端口数≥16，支持3.3V或5.0V TTL电平，最高扫描频率≥100ksps；具备供电输出端口，输出电平5.0V，具备输出限流和反向保护功能； 10.数字输出端口数≥8，5.0V TTL电平，具备反向保护功能； 11.刺激通道的电刺激由按键或数字输入触发； 12.刺激通道均可独立产生和接收15nA～1mA电流。刺激通道产生的两相和三相电流脉冲的时间分辨率≤40µs； 13.数字输入信号可用于开启和停止数据采集。 二、软件 14.具备中英文操作界面； *15.设置管理员账户和使用人员账户，使用人员账户间，数据具有隐私保密性; ★16.具备电极触点实时监测功能，软件内置不同品牌电极信息，可实时查看spike activity、LFP、阻抗等信息； *17.具备信号实时采集、记录和分析功能，可进行具有数据一键sorting功能，以及spike数据与event的相关数据分析； 18.具备离线信号分析功能：可进行离线聚类分析，可选聚类算法≥4种，包含但不限于主成分分析PCA、测量值聚类、波形相关性聚类和模板误差聚类，聚类后可自动生成应用新模板，可手动调节spike分类结果； 19.具备定制化算法，提供独立程序实现如数据预览和perievent burst等。支持插件式开发升级； *20.可设置放大器的带宽，可更改放大器的滤波参数， *21.具备电极管理功能，用户可自定义电极触点和放大器芯片的序号对应关系; 22.软件终身免费升级。 三、配件 *23.同品牌电极植入仪； 24.换向器 24.1支持解旋动物活动中造成的线束扭矩转动; 24.2具有支持HDMI接口，进行信号输入和输出； 24.3重量≤150g。 四、电脑工作站 25.Windows操作系统，预装采集和分析软件, 配置不低于：4核处理器、2.9 GHz主频、32GB内存、2TB固态硬盘, 27吋显示器。 五、移动电脑工作站 26.Windows操作系统, 预装分析软件，配置不低于：24核处理器、5.2 GHz主频、64GB内存、4TB固态硬盘。 |
| 配置要求 | 1.高通量脑电采集分析系统主机1台 2.软件1套（包括采集分析软件和便携分析软件） 3.配件1套(换向器、植入仪) 4.电脑工作站1套 5.移动电脑工作站1套 6.耗材1套（32通道headstage、128通道headstage和多脑区柔性电极10根） |
| 备注 | 1. 合同签订之日起30天内全部交货;物资到货后，乙方应当在接到甲方通知后7日内完成安装调试。 2. 中标供应商签订采购合同前，按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，合同履行物资验收合格后，履约保证金转为质量保证金，质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。 3. 质量保证期为验收签字之日起36个月，必须在保修期内提供产品的技术培训及支持，产品需配有安装、操作、使用、维修及注意事项光盘（进口产品需含中文说明书，提供包括售后服务联系人、网点、联系方式等相关内容）。质量保修期内产品必须保证能正常使用，如保修期内出现质量问题，厂家无偿维修，免费提供零配件。超出保修期限，零配件只收成本费。质保期内每年至少1次定期检测、维护。产品更新换代后需保证供应原机型零配件10年以上。 4.维修及技术咨询应答时间：甲方提出后，乙方应当在2小时内响应，24小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。 5.销售公司具有厂家出具的授权书。 6.主要或关键技术指标用“*”标注。 7.“★”标注的技术参数，如投标设备参数未响应或负偏离时，则该设备投标视为无效。 |