附件
采购项目技术指标及配置需求表
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]自动建库仪

	技术指标
	一、主机
1.具备高通量移液、酶反应、磁珠纯化以及pooling等功能；
★2. 通量：1-96个样本/次；
3. 板位数≥22个；
*4. 移液范围：2μL~200 μL；
5. 配置96 通道移液头，可以整板（96孔）、单行（12孔）、多行、单列（8孔）、多列、单孔移液；
[bookmark: OLE_LINK4]*6. 移液精确度：≤5%（2μl），≤2%（5μl），≤1%（50μl），≤1%（150μl）；
*7. 移液准确度：≤±10%（2μl），≤±2.5%（5μl），≤±1.5%（50μl），≤±1%（150μl）；
*8. 配备机械夹爪，可移动深孔板、PCR板和板盖，搭配叠板系统，可自动识别叠板位置；
9. 三维机械臂：带动移液模块、抓手模块，定位精度≤±0.1 mm；
*10. 磁力架模块兼容深孔板和PCR板；
11. 独立温控模块：数量≥2，温控范围4℃~96℃；
12. 内置PCR仪，温控：4℃~99℃，顶盖温控：30℃~117℃，温度均匀性：≤0.5 ℃；
13. 定量模块
*13.1集成96通道荧光定量仪，上样体积1ul~20ul，1min内单次实验完成96个样本检测；
*13.2在提取、扩增、NGS建库中适配Qubit试剂进行核酸及蛋白质定量检测；
14. 消杀模块：配备紫外消毒灯，辐照剂量≥100000 μW.s/cm2；
15. 安全防护与监控系统
15.1 配备摄像头：能够记录和储存仪器运行情况；
15.2 紧急暂停系统：软件设置暂停和停止选项，处理异常事件，并且支持从任意步骤继续进行实验；仪器具备急停按钮，可在任意时间停止机器运行；
16. 适配市面主流枪头、96/384 孔板、深孔板、酶标板等；
17. 适配市面主流品牌的建库试剂盒及自配试剂。
18. 空气过滤器：内置HEPA高效过滤系统，过滤效率≥99.99%，支持软件控制风机启停。
二、软件
*19. 触摸屏支持中英文自由切换，可更改桌面配置，中文可视化的脚本编辑软件，脚本拖拽式编辑无需编程；
*20. 软件界面实时显示当前操作步骤以及温控模组温度信息，可实时监控实验流程；
*21. 可编辑二代/三代建库流程。


	配置要求
	1. 自动建库仪主机1台（包含桌面PCR仪、独立温控模块2个、震荡模块、磁力架、96通道移液头、夹爪、板位24个、紫外灯2个、摄像头2个、空气过滤器、96通道荧光定量仪）
2. 软件1套
[bookmark: OLE_LINK5]3. 配套试剂盒1套（包含DNA宏基因组建库试剂盒10个、RNA宏基因组建库试剂盒10个、DNA/RNA共建库建库试剂盒10个）
4. 配套耗材1套（自动化微孔板500块、自动化深孔板1000块、自动化移液吸头3000个）

	售后服务
	1. 整机保修3年，保修期（质保期）内因质量问题导致的相关费用由供应商承担；
2. 仪器出现故障时，可以2小时内响应，24小时到位检修。

	备注
	1.所填技术指标及配置需求将作为集中采购的重要依据。
2.请将减分技术指标用“*”标注。
3.请将废标技术指标用“★”标注。



