采购技术指标及配置需求表

| 项目名称 | 无线光遗传系统 |
| --- | --- |
| 技术指标 | *1、植入式探针：超薄超轻柔韧度高，可完全植入体内，线圈直径≤1 cm，探针宽度≤200μm，探针厚度≤25μm， 探针长度2～6 mm可选； 2、设备采用无线能量供应，无需电池，提供长期稳定性，稳定时间≥4周； 3、植入式探针集成微型LED光源，单探针的工作波长至少包括：470 nm（蓝光），530 nm（绿光），590 nm（黄光），650 nm（红光）； 4、设备配套的探针在体内稳定植入时间≥2个月； 5、植入探针采用生物相容性封装，耐受体内组织液环境，支持动物入水类水环境行为学实验； 6、探针易于手术固定，适用于自由运动动物脑部、脊髓及外周神经系统光遗传调控实验； 7、探针信号采集采用无线接收，生物兼容性封装，可植入皮下组织； *8、探针采用无电池传感器，单个探针重量≤0.03g； 9、采用电源分配控制器（以下简称PDC设备盒）作为植入体内的无线电源，在40cm×40cm行为箱内实现可靠供电； 10、植入LED输出辐照度≥7 mW/mm²； 11、在标称工作距离内，无线耦合效率≥90%； 12、探针底座与组织接触面积≥1mm²； 13、触发功能：可接受0.1～5.0V范围外部信号触发； 14、控制端至少支持4通道独立输出； ★15、可接受外部信号触发，实现Normal、Gate、Toggle、Real-Time四种触发模式，各通道辐照度独立可调； ★16、配备动物专用红外灯装置至少包括：660nm 680nm 730nm 波段；每个波段的辐照度10～100%线性调节； ★17、配备小动物专用光源环境箱：箱体采用掺杂纳米TiO₂抗菌PMMA磨砂高分子亚克力板材，外形尺寸≥650 mm×500 mm×250 mm（长×宽×高），光源覆盖 400～1100 nm，支持任选3种固定波长输出，辐照度0～100W/m²可调，调制频率0～100 Hz。 |
| 配置要求 | 1、无线光遗传系统主机 1台 2、PCD设备调节盒 1个 3、小动物行为箱 1套 4、植入式探针 15个 5、小动物光源环境箱 1个 6、动物实验专用红外装置 1个 |
| 备注 | 1.合同签订之日起30天内全部交货;物资到货后，乙方应当在接到甲方通知后7日内完成安装调试。 2.质量保证期为验收签字之日起36个月，必须在保修期内提供产品的技术培训及支持，产品需配有安装、操作、使用、维修及注意事项光盘（进口产品需含中文说明书，提供包括售后服务联系人、网点、联系方式等相关内容）。质量保修期内产品必须保证能正常使用，如保修期内出现质量问题，厂家无偿维修，免费提供零配件。超出保修期限，零配件只收成本费。质保期内每年至少1次定期检测、维护。产品更新换代后需保证供应原机型零配件10年以上。 3.维修及技术咨询应答时间：甲方提出后，乙方应当在2小时内响应，24小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。 4.销售公司具有厂家出具的授权书。 5.主要或关键技术指标用“*”标注。 6.“★”标注的技术参数，如投标设备参数未响应或负偏离时，则该设备投标视为无效。 |