技术指标及配置需求表

| 项目名称 | 台式单柱式试验系统 |
| --- | --- |
| 拟开展工作 | 主要用于生物材料如水凝胶的压缩、拉伸试验，凝胶强度试验、剪切试验、应力松弛试验、硬度试验等力学性能的测试。 |
| 技术指标 | - 主机结构：单立柱台式主机。 - 主机最大载荷：不小于5 kN。 - 竖直试验空间（横梁移动行程）：不小于900 mm。 - 主机具有可实时显示载荷和位移数据的操作手柄，可脱离电脑控制主机进行横梁移动及试验；并具有便于触发的安全紧急停止按钮。 - 载荷传感器容量：500 N。 - ★载荷测量精度：在1 N~500 N范围内，测量误差小于示值的±0.5%，即在传感器满量程的1/500至1/1范围内，满足0.5级要求。 - ★位移检测精度：位移10 mm以上时，误差小于示值的±0.1%。 - 试验速度：在全部载荷范围内，最小速度0.001 mm/min，最大速度不小于1000 mm/min。 - 速度精度：误差小于设定速度的±0.1%。 - ★数据采集速度：最快每秒可采集 1000 组力和位移的数据；≥8 路 24 位高精度 A/D 采集，测力分辨率≥500000 码，全程不分档；≥3 路光电编码器捕获模块，脉冲接收≥5MHz。 - ★配备气动双向平推夹紧的夹具，夹具采用长钳口结构，具有可更换的橡胶面夹块及R2波纹面夹块，夹块宽度不小于40 mm，高度不小于25 mm。夹持脊髓等软组织试样时，保证试样不出现打滑、滑移现象，夹持过程不损伤软组织试样。 - *组织压缩夹具压头有效承压面尺寸与试样横截面适配，降低边界效应，保证载荷有效作用于试样截面。压头外缘不得大幅超出试样截面，减小边界干扰，保证组织压缩数据可靠。 - 配备气动夹具所需要的静音空气压缩机。 - 数据处理系统：国产品牌商用电脑，安装正版Windows专业版操作系统。 - 设备与数据处理系统（电脑）的连接采用USB接口，且每套软件的安装不针对某台特定的电脑，每台电脑不需要针对特定的主机。 - 试验软件：在Windows 7或Windows 10环境下，可进行拉伸及压缩试验，可自定义试验方法和计算方法，试验后可导出Word、Excel等格式的报告，且报告内容和排版可自定义编辑。软件终身免费升级。 - *可编程程序设计，可编程工步≥50段，程序段循环次数可自定义设置，支持力、位移闭环控制切换、定时保载，满足复杂多步骤加载、循环压缩/松弛试验要求。 - 采用离心风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳。 - 具备预约和定时功能，方便严格把控设备的开启时间和运行时间。 - 具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大造成样品挥发。 |
| 配置要求 | 1、主机1套（包含传感器螺栓、传感器套装、上部/下部连接件、防倾倒装置）； 2、配置调控手柄、控制/传感扩充盒、防飞溅安全罩、模拟记录仪、电源电缆； 3、配置恒温箱、试验夹具≥1套（包括探头、压盘、上部/下部连接件等）； 4、配置台式电脑和软件系统1套； 5、须附带具备CMA/CNAS资质权威第三方机构出具的整机检验报告，报告需覆盖上述关键技术指标。 |
| 备注 | 1.所填技术指标及配置需求将作为采购的重要依据。 2.请将减分技术指标用“*”标注。 3.请将废标技术指标用“★”标注。 |

经办人：                     监督员：                     联系电话：