| 设备名称 | 液相色谱串联飞行时间质谱联用系统维保服务 |
| --- | --- |
| 拟开展工作 | 对高分辨液质联用仪进行维护保养和维修 |
| 技术指标 | 一、服务内容 ★1、厂家、型号及数量：AB SCIEX公司Triple TOF 6600液质仪1台、X500B QTOF液质仪1台、Triple TOF 6600+液质仪1台； ★2、服务期内至少包括故障零件费、交通费、工时费、PM Kit 等全免; *3、服务期内维修和保养不限次数； 4、服务期内每台仪器可免费更换2次损坏的备件，总次数为6 次，超出后提供的备件价格应给与市场价8折优惠； 5、服务器内更换的零件为原厂全新配件，到货期不超过2个月， 须提供完税证明； 6、保养内容按原厂维修手册执行，至少包括： - 离子源清洗：离子源内腔清洗、离子源探针清洗、APCI放 电针清洗； - 喷雾针更换、加热头加热性能检查； - 接口清洗：Curtain Plate清洗、Orifice Plate外侧清 洗； - 真空腔前端清洗：Orifice Plate内侧清洗、Skimmer清洗、 Q0清洗、IQ1清洗（Q0区域）； - 真空腔后端清洗：IQ1清洗（Q1区域）、ST清洗、Q1清洗、 Q3清洗、Q2入口与出口清洗； - 电路系统检查：离子透镜控制系统、真空控制系统、信号 鉴别器、离子源高压、检测器高压、Coil Box； - 供气系统 Gas1,Gas2供气检查（ASD）、Exhaust供气与工 作状态检查（ASD）、CAD碰撞气设定与调节（ASD）； - 仪器清理：空气过滤网清洗、空气过滤网更换、电路板及 内部过滤网除尘； - 机械泵：泵油更换、废气过滤芯更换； - 检测器检查、仪器稳定性检查、四极杆放电检查； - 仪器参数优化：PPG正离子测试、PPG负离子测试、MS/MS性能测试、供气系统测试、真空系统测试； - 仪器性能测试报告； 7、免费提供仪器保养及清洗过程中所需原厂耗材或试剂，如无 尘刷、专用清洗剂等； 二、服务周期 ★8、服务期限为签订合同后12个自然月； 9、法定工作日期间设备出现故障时，可通过400或800热线电话 进行远程指导和报修； *10、工程师接到报修后，须在4个工作时内主动联系我方，需要进行现场维修的仪器应在报修后3个工作日内到场（节假日除外），确因特殊原因如交通管制、地质灾害等无法及时到达的应在2个工作时内告知我方； 三、服务资质 *11、提供≥6名维修工程师姓名、联系方式、身份证及其原厂培训合格证书复印件； 12、提供可获得原厂技术支持的证明材料，并加盖厂家公章； ★13、提供原厂仪器维修保养授权书； 14、提供≥1份与其他法人单位签订的与本服务要求的同型号设 备的维保合同。 |
| 配置要求 | 1.提供12个自然月维护保养服务 |
| 备注 | 1.所填技术指标及配置需求将作为集中采购的重要依据。 2.请将减分技术指标用“*”标注。 3.请将废标技术指标用“★”标注。 |