
	设备名称
	液相色谱串联飞行时间质谱联用系统维保服务

	拟开展工作
	对高分辨液质联用仪进行维护保养和维修

	技术指标
	一、服务内容
★1、厂家、型号及数量：AB SCIEX公司Triple TOF 6600液质仪1台、X500B QTOF液质仪1台、Triple TOF 6600+液质仪1台；
★2、服务期内至少包括故障零件费、交通费、工时费、PM Kit
等全免;
*3、服务期内维修和保养不限次数；
4、服务期内每台仪器可免费更换2次损坏的备件，总次数为6
次，超出后提供的备件价格应给与市场价8折优惠；
5、服务器内更换的零件为原厂全新配件，到货期不超过2个月，
须提供完税证明；
6、保养内容按原厂维修手册执行，至少包括：
6.1 离子源清洗：离子源内腔清洗、离子源探针清洗、APCI放
电针清洗；
6.2 喷雾针更换、加热头加热性能检查；
6.3 接口清洗：Curtain Plate清洗、Orifice Plate外侧清
洗；
6.4 真空腔前端清洗：Orifice Plate内侧清洗、Skimmer清洗、
Q0清洗、IQ1清洗（Q0区域）；
6.5 真空腔后端清洗：IQ1清洗（Q1区域）、ST清洗、Q1清洗、 
Q3清洗、Q2入口与出口清洗；
6.6 电路系统检查：离子透镜控制系统、真空控制系统、信号
鉴别器、离子源高压、检测器高压、Coil Box；
6.7 供气系统	Gas1,Gas2供气检查（ASD）、Exhaust供气与工
作状态检查（ASD）、CAD碰撞气设定与调节（ASD）；
6.8 仪器清理：空气过滤网清洗、空气过滤网更换、电路板及
内部过滤网除尘；
6.9 机械泵：泵油更换、废气过滤芯更换；
6.10 检测器检查、仪器稳定性检查、四极杆放电检查；
6.11 仪器参数优化：PPG正离子测试、PPG负离子测试、MS/MS性能测试、供气系统测试、真空系统测试；
6.12 仪器性能测试报告；
7、免费提供仪器保养及清洗过程中所需原厂耗材或试剂，如无
尘刷、专用清洗剂等；
二、服务周期
★8、服务期限为签订合同后12个自然月；
9、法定工作日期间设备出现故障时，可通过400或800热线电话
进行远程指导和报修；
*10、工程师接到报修后，须在4个工作时内主动联系我方，需要进行现场维修的仪器应在报修后3个工作日内到场（节假日除外），确因特殊原因如交通管制、地质灾害等无法及时到达的应在2个工作时内告知我方；
三、服务资质
*11、提供≥6名维修工程师姓名、联系方式、身份证及其原厂培训合格证书复印件；
12、提供可获得原厂技术支持的证明材料，并加盖厂家公章；
★13、提供原厂仪器维修保养授权书；
14、提供≥1份与其他法人单位签订的与本服务要求的同型号设
备的维保合同。

	配置要求
	1.提供12个自然月维护保养服务

	备注
	1.所填技术指标及配置需求将作为集中采购的重要依据。
2.请将减分技术指标用“*”标注。
3.请将废标技术指标用“★”标注。



