第一部分投标供应商资格要求
1.具有企（事）业法人资格（有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；
2.国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地；
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6.参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；
7.未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。
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[bookmark: _Toc285613439]第二部分项目技术及商务要求
[bookmark: _Toc285613440]一、货物内容及配置要求
	包号
	货物名称
	计量单位
	数量
	备注

	第一包
	自动滤料仪
	套
	1
	


投标供应商所投产品须是全新的、未使用过的成熟产品，质量性能须符合国际标准、国家标准、行业标准、企业标准及招标文件要求。具体配置内容及要求如下：
1.自动滤料仪1台。
注意：投标供应商须按以上配置要求，在投标书的《投标货物一览表》中，逐项列明投标产品各部件/组件的具体信息。如投标产品配置内容不符合此处的配置内容要求，将判定投标文件无效。
二、技术参数要求（技术指标（参数），有1项未响应或不满足即按无效投标处理；“★、*”号条款为重要指标（参数）； “★、*”号及一般指标（参数）均需提供产品技术支持资料（包括制造商公开发布的资料（含制造商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、说明书等或检测机构出具的检测报告等））并加盖投标供应商公章。外文资料须译成中文并加盖投标供应商公章。）
（一）整机参数
1. 外形尺寸 (宽 × 深 × 高)：≤1000mm×700mm×1600mm；
2. 主机净重：≤200 kg；
3. 主机电源：220VAC 50Hz；
*4. 过滤效率检测范围：0～99.999%；
*5. 流量调节范围：0～100 L/min；
6. 气动夹具与受试样有效面积：≥100 cm²。
（二）气溶胶发生单元
1. 溶液容量：≥500 ml；
2. 可发生气溶胶介质：盐溶液、非荧光颗粒物溶液、荧光颗粒物溶液；
3. 输出颗粒物浓度：≥20 mg/m³；
4. 颗粒粒径分布几何标准偏差：≤2；
[bookmark: _GoBack]5. 发生器供气流量：≥10 mL/min。
（三）数据采集单元
1. 热式质量流量计：精度 1 级，具备自动调节、闭环流量控制功能；
2. 压差传感器：量程 0～500 Pa，精度 1 级；
3. 温湿度传感器：测温范围-40～120 ℃，湿度测量范围 5%～95% RH；精度 1.5 级；
*4.多通道气溶胶计数器可测粒径包括：
常规粒径通道：
0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、2.5μm、3.0μm、5.0μm、8.0μm；
荧光粒径通道：
0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、2.5μm、3.0μm、5.0μm、8.0μm。
（四）工控单元
1. 工控软件运行系统：Windows 系统；
2. 本地数据存储容量：≥50000 条。
注意：投标供应商应当对技术参数要求，逐条如实填写所投物资的具体技术参数。技术指标参数响应栏如果原文完全复制招标文件技术要求，作无效投标处理。
[bookmark: _Toc285613446]三、商务要求（投标供应商对第（一）至（六）项内容进行应答；对第（七）项内容进行应答；“★”号条款未响应，投标无效）
★（一）报价要求
含税报价：投标供应商以人民币报价，为项目现场完税价。进口产品报价为出厂价、境内外运输费、保险费、外贸相关手续费用、关税、增值税、其它税费及相关伴随费用之和。国内产品报价为出厂价（含增值税和其它税费）及国内运输费、保险费和其它伴随费用之和。
★（二）交货时间、地点和方式
1.交货时间：合同签订之日起 35 天内全部交货。
2.交货地点：采购单位指定地点。
3.交货方式：现场交货。
★（三）产品包装和运输要求包装须符合国家、行业标准，包装体（物）内应附一份详细的装箱单和质量合格证；中标人负责将货物送到采购单位指定地点，运输方式和相关伴随费用由中标人确定和承担 。
★（四）付款方式
本项目不预付货款，物资运达指定地点验收合格后，中标供应商收集发运接收单、发票、验收报告等材料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在专项经费全部到位后30日内向中标供应商支付100%货款。
★（五）履约保证金和质量保证金
中标供应商签订采购合同前，应当按合同金额的5 %向采购单位提交履约保证金，产品验收合格后，转为质量保证金，质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。
★（六）专利权和保密要求
投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。
基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。
（七）质量保证及售后服务
★1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 24 个月。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供2小时电话响应，48小时内到达现场实施维修，72小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
3.售后服务网点：投标供应商提报（每个产品均列详细地址及服务热线电话）。

